## 精密仪器
实验室搬迁物品清单
搬运物品种类:精密仪器
序号 | 物品名称 | 物品型号规格 | 数量 | 物品在原址位置 | 物品拟在新址位置 | 搬运特殊要求 | 物品责任人 | 是否需要计量 | 计量校准内容
1 | 全自动微生物鉴定仪 | VITEK2 COPACT 60 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 何淑华 | 否 | /
2 | 微生物质谱鉴定系统 | 安图Autof ms 800 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 何淑华 | 否 | /
3 | 气相色谱仪 | 安捷伦7890B | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 关剑锋 | 是 | FPD和FID,检测器噪声基线、漂移、检测限、重复性
4 | 电感耦合等离子体发射光谱 | 热电icap PRO | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 关剑锋 | 是 | 噪声背景、检测限、重复性
5 | 气相色谱-三重四级杆质谱仪 | 岛津GCMS-TQ8050 NX | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 关剑锋 | 是 | 检测器性能
6 | 火焰+石墨炉原子吸收光谱 | 珀金.埃尔默PinAAcle 900T | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 关剑锋 | 是 | 火焰+石墨炉原子吸收光谱
7 | 全自动酶免仪 | 爱康URABUS AE115 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 关剑锋 | 是 | 吸光度（酶标仪部分）
8 | 原子荧光形态分析仪 | 海光LC-AFS6000 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 关剑锋 | 是 | 检测器性能
9 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 安捷伦7800 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 关剑锋 | 是 | 噪声背景、检测限、重复性
10 | 测汞仪 | 利曼HYDRA 2 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 关剑锋 | 否 | /
11 | 气相色谱质谱联用仪 | 岛津GCMS-QP2010UH | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 关剑锋 | 是 | 检测器、程序升温、柱箱温度，按计量标准检定/校准
12 | 索氏抽提仪 | 福斯FOSS SOXTEC8000 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 关剑锋 | 是 | 按计量标准检定/校准
13 | 全自动凝胶净化色谱 | 莱伯泰科GPC1000 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 关剑锋 | 是 | 按计量标准检定/校准
14 | 气相色谱仪 | 安捷伦Agilent 8890 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 关剑锋 | 是 | FPD和ECD,检测器噪声基线、漂移、检测限、重复性
15 | 超级微波消解仪 | 莱伯泰科LabTOP | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 关剑锋 | 是 | 按计量标准检定/校准
16 | 超高效液相色谱仪 | 岛津LC-30A | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 赵勇 | 是 | 按计量标准检定/校准（单进样口，荧光、蒸发光、DAD三个检测器、流量、柱温）
17 | 全自动定氮仪 | 福斯KT8420 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 赵勇 | 是 | 按计量标准检定/校准
18 | 液相色谱三重四级杆串联质谱 | 爱博才思4500 Q7RAP | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 赵勇 | 是 | 按计量标准检定/校准
19 | 三重四级杆型液相色谱质谱 联用仪 | 岛津LCMS-8050 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 赵勇 | 是 | 按计量标准检定/校准
20 | 液相色谱仪 | 岛津UHPLC LC-30A | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 赵勇 | 否 | /
21 | 液相色谱质谱联用仪 | 热电U3000 RSLC | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 赵勇 | 是 | 按计量标准检定/校准
22 | 液相色谱仪 | 安捷伦Agilent1200 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 赵勇 | 是 | 按计量标准检定/校准（单进样口，DAD一个检测器，柱温，流速）
23 | 超高效液相色谱仪（二极管+荧光+示差）A型 | 岛津LC-40D | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 赵勇 | 是 | 按计量标准检定/校准（单进样口，二极管+荧光+示差，柱温，流速）
24 | 荧光定量PCR仪 | ABI QuantStudio 7 Pro | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 黄燕琼 | 是 | 温度波动、,8个点温度实测值50℃，55℃，58℃，60℃，62℃，65℃，95℃，94℃
25 | 全自动核酸蛋白分析仪 | 厚泽生物Qsep100 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 黄燕琼 | 是 | 320bp寡聚DNA含量标准物质
26 | 荧光定量PCR仪 | 耶拿 qTOWER 3G touch(三通道） | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 黄燕琼 | 是 | 温度波动、,8个点温度实测值50℃，55℃，58℃，60℃，62℃，65℃，95℃，94℃
27 | 倒置显微镜 | 尼康Ti2-U | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 黄燕琼 | 是 | 按计量标准检定/校准
28 | 基因测序仪 | 伯乐QX200 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 黄燕琼 | 是 | 温度波动、10个点温度实测值42℃，94℃，95℃，50℃，52℃，55℃，58℃，60℃，，62℃，72℃
29 | 高倍显微镜成像系统 | 徕卡DM5000B | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 黄燕琼 | 是 | 物镜放大倍数、物镜放大倍数相对误差
30 | 定量PCR仪 | ABI QUANTSTUDIO 7 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 黄燕琼 | 是 | 温度波动、,8个点温度实测值50℃，55℃，58℃，60℃，62℃，65℃，95℃，94℃
31 | 生物芯片杂交仪 | 华汉MFS-8 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 黄燕琼 | 否 | /
32 | 全自动核酸提取仪 | 热电 DUO PRIME | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 黄燕琼 | 是 | 按计量标准检定/校准
33 | 超景深显微镜 | 徕卡DVM6 A | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 黄燕琼 | 是 | 按计量标准检定/校准
注：(1)包装:选择结实、合适的包装箱，外包装要牢固。 (2)标识:外包装上标识明确设备及物品名称。 (3)拆装:需要拆装的，如果相关设备拆装需要相关资质的，需要由有相关设备拆装资质的人员负责拆装，并要恢复组装成原样，并负责设备在新场地的安装所需配套施工及材料，安装需要满足国家现行相关规范和设备使用的相关要求，保障设备重新正常使用。 (4)方向:按照设备要求不得倒置，有箭头标示。 (5)易碎物品:在外包装上应注明，做好防破碎保护，轻拿轻放。 (6)防震动:运输过程要注明。 (7)贵重设备:提供覆盖同等金额的保险合同(雇主责任保险复印件或承诺中标后7日内完成购买保险)。 (8)配件:原配件要随设备一起打包运输，不得丢失。 (9)防水:搬运过程不得淋雨水。 (10)数量:保证如数搬运，不得丢失，不得损坏,准确放置到位。 (11)精密仪器设备：本项目内容涉及到精密设备的拆卸、安装和复原调试．必须拥有专业机电安装能力的技工程师及专业施工团队。 (12)鉴于本项目在搬迁完成后，部分仪器设备需响应维修及售后服务要求，为确保项目的顺利推进与高效执行，投标人应指派具备1名售后服务管理工程师担任项目小组负责人，以保障项目的维修专业性，确保各项维修任务得以精淮实施。(投标时提供承诺函升加盖公章，中标后提供聘请相关工程师的佐证材料方可进场）

## 一般仪器
实验室搬迁物品清单
搬运物品种类:一般仪器
序号 | 物品名称 | 物品型号规格 | 数量 | 物品在原址位置 | 物品拟在新址位置 | 搬运特殊要求 | 物品责任人 | 是否需要计量 | 计量校准内容
1 | 分装泵 | Floxipump | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 何淑华 | 否 | /
2 | 厌氧工作站 | Bugbox | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 何淑华 | 否 | /
3 | 恒温培养箱 | IC812C | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 何淑华 | 是 | 温度35℃,36℃,37℃
4 | 百分之一天平 | Quintix2102 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 何淑华 | 是 | 偏载误差、重复性、示值误差
5 | 圆周振荡器 | MS3basic | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 何淑华 | 否 | /
6 | 低温培养箱 | 1N812C | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 何淑华 | 是 | 温度25℃,26℃,28℃,32.5℃
7 | 超纯水系统 | milli G Direct16 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 何淑华 | 是 | 电阻率
8 | 生化培养箱 | IC812C | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 何淑华 | 是 | 温度36℃，42℃，44℃，44.5℃，48℃,55℃，56℃
9 | 立式压力蒸气灭菌锅 | SQ 810C | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 何淑华 | 是 | 温度（121℃,115℃）、压力表、安全阀（拆卸安装由计量公司负责）
10 | 电冰箱 | BCD-304WNQ1SN | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 何淑华 | 是 | 温度（3℃,-19℃）
11 | 电冰箱 | BCD-304WNQISN | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 何淑华 | 是 | 温度（3℃,5℃,7℃，-19℃）
12 | 海尔电冰箱 | HYC-390 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 何淑华 | 是 | 温度（3℃,5℃,7℃）
13 | 海尔电冰箱 | HYC-390 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 何淑华 | 是 | 温度（2℃,4℃,6℃）
14 | 海尔电冰箱 | HYC-390 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 何淑华 | 是 | 温度（5℃,8℃）
15 | 全自动过滤系统 | miliflex plus | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 何淑华 | 否 | /
16 | 拍打器 | BagMixer&#174;400 CC | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 何淑华 | 否 | /
17 | 百分之一天枰 | QUINTIX1102 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 何淑华 | 是 | 偏载误差、重复性、示值误差
18 | 生物安全柜 | HESAFE-180C | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 何淑华 | 是 | 工作区洁净度、噪声、照度、紫外灯辐射强度、外观、报警和联锁系统、高效空气过滤器完整性、下降气流流速、流入气流流速、气流模式
19 | 自动菌落计数仪 | SCAN 1200 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 何淑华 | 否 | /
20 | 超低温冰箱 | EXF60086V | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 何淑华 | 否 | /
21 | 手动移液器 | 4910000042 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 何淑华 | 是 | 按计量标准检定/校准
22 | 手动移液器 | 4910000042 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 何淑华 | 是 | 按计量标准检定/校准
23 | 手动移液器130-300ul | 4910000050 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 何淑华 | 是 | 按计量标准检定/校准
24 | 手动移液器130-300ul | 4910000050 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 何淑华 | 是 | 按计量标准检定/校准
25 | 手动移液器100-1000u | 4910000069 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 何淑华 | 是 | 按计量标准检定/校准
26 | 手动移液器100-1000u | 4910000069 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 何淑华 | 是 | 按计量标准检定/校准
27 | 于燥箱 | UFE500180L | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 何淑华 | 否 | /
28 | 重量稀释仪 | DiluFlow Elite | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 何淑华 | 是 | 偏载误差、重复性、示值误差
29 | 生物显微镜 | BX53 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 何淑华 | 否 | /
30 | 螺旋接种仪 | easyspiral Dilute | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 何淑华 | 否 | /
31 | 电冰箱 | BCD205 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 何淑华 | 否 | /
32 | 加热磁力搅拌器 | JC-MAG HS10 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 何淑华 | 否 | /
33 | 高温恒温水浴 | BS400 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 何淑华 | 是 | 温度（37℃，44℃，44.5℃，46℃，50℃，55℃）
34 | 高压灭菌锅 | SQ510C | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 何淑华 | 是 | 温度（121℃,115℃）、压力表、安全阀（拆卸安装由计量公司负责）
35 | 微生物快速检测系统 | mini-VIDAS | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 何淑华 | 否 | /
36 | 单人双面工作台 | SW-CJ-1F | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 何淑华 | 是 | 风速（垂直气流平均风速或水平气流平均风速）、高效过滤器检漏、洁净度、噪声、振动、紫外灯辐射强度
37 | 百分之一天平 | Quintix2102 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 何淑华 | 是 | 偏载误差、重复性、示值误差
38 | 低温培养箱 | IN812C | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 何淑华 | 是 | 温度28℃，30℃，35℃，36℃，37℃
39 | 生化培养箱 | IC812C | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 何淑华 | 是 | 温度41℃,41.5℃,42℃,44℃,44.5℃,45,℃,46℃
40 | 立式压力蒸气灭菌锅(50L) | SQ 810C | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 何淑华 | 是 | 温度（121℃,115℃）、压力表、安全阀（拆卸安装由计量公司负责）
41 | 万分之一天平 | ME204E | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 何淑华 | 是 | 偏载误差、重复性、示值误差
42 | PH计 | FE28 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 何淑华 | 是 | 按计量标准检定/校准
43 | 恒温恒湿培养箱 | XT5418-CC250 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 何淑华 | 是 | 温度25℃，28℃，30℃
44 | 超净工作台 | ACB-4A1 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 何淑华 | 是 | 风速（垂直气流平均风速或水平气流平均风速）、高效过滤器检漏、洁净度、噪声、振动、紫外灯辐射强度
45 | 生物安全柜 | AC2-4S1 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 何淑华 | 是 | 工作区洁净度、噪声、照度、紫外灯辐射强度、外观、报警和联锁系统、高效空气过滤器完整性、下降气流流速、流入气流流速、气流模式
46 | 均质器 | 400SW | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 何淑华 | 否 | /
47 | 电冰箱 | 双开门 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 何淑华 | 是 | 温度（3℃,-19℃）
48 | 酸纯化仪 | SNBCLEAN | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 关剑锋 | 否 | /
49 | 氢气发生器 | SA-H2~300 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 关剑锋 | 否 | /
50 | 无管式药品储存柜 | venticap 502 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 关剑锋 | 否 | /
51 | 摇床 | heidolph proma*2020 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 关剑锋 | 否 | /
52 | 恒温水浴振荡器 | BT300 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 关剑锋 | 是 | 温度（37℃,60℃,80℃）
53 | 移液器 | 2-20微升，20-200微升， | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 关剑锋 | 是 | 容量、容量相对误差、容量重复性
54 | 多功能漩涡振荡器 | MS3 basic | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 关剑锋 | 否 | /
55 | 高压微波消解器 | TANK eco | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 关剑锋 | 是 | 按计量标准检定/校准
56 | 冰箱 | BCD-532 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 关剑锋 | 是 | 按计量标准检定/校准4℃，-20℃
57 | 样品储存柜 | BC/BD-518HD | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 关剑锋 | 是 | 按计量标准检定/校准
58 | 标准物质储存柜 | BCD-480WBPT | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 关剑锋 | 是 | 温度(4℃，-20℃)
59 | 全自动纯化系统 | Genie U12 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 关剑锋 | 是 | 电阻率
60 | 万分之一天平 | ME204 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 关剑锋 | 是 | 按计量标准检定/校准
61 | 超声仪 | KQ-500B | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 关剑锋 | 是 | 按计量标准检定/校准(温度15℃，50℃)
62 | 移液器 | 5ml | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 关剑锋 | 是 | 容量、容量相对误差、容量重复性
63 | 自动蒸馏仪 | VA200 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 关剑锋 | 否 | /
64 | 加热板 | ED37A plus | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 关剑锋 | 否 | /
65 | 离心机 | 蜀科/TGL-21 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 关剑锋 | 是 | 按计量标准检定/校准
66 | 凝胶色谱及在线浓缩系统 | 系GPC800-Vortex | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 关剑锋 | 否 | /
67 | 电子连续等分移液器 | 705000 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 关剑锋 | 是 | 容量、容量相对误差、容量重复性（1ml,2ml,10ml）
68 | 防爆冰箱 | LCEXV 4010 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 关剑锋 | 是 | 温度（-20℃，5℃）
69 | 试管振荡器 | KB-5010 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 关剑锋 | 否 | /
70 | 恒温水浴锅 | HH.S21-4 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 关剑锋 | 否 | /
71 | 药品保存箱 | BD-829HK | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 关剑锋 | 是 | 温度（-18℃）
72 | 食品重金属检测仪 | EDZ3200PLVS-C | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 关剑锋 | 否 | /
73 | 纯水超纯水系统 | MILLI-Q | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 关剑锋 | 是 | 电阻率
74 | 高处理量高压微波消化器 | MWD-800 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 关剑锋 | 否 | /
75 | 干燥箱 | DKN612C | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 关剑锋 | 是 | 温度（60℃）
76 | 空气发生器 | HGA-5L | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 关剑锋 | 否 | /
77 | X荧光光谱仪分析软件 | V2.0 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 关剑锋 | 否 | /
78 | 多功能样品浓缩仪 | Turbovap LV | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 关剑锋 | 是 | 按计量标准检定/校准
79 | 氮气发生器 | LPS-NG 160F | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 关剑锋 | 否 | /
80 | 固相萃取仪 | Visiprep DL | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 关剑锋 | 否 | /
81 | 赶酸器 | / | 2 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 关剑锋 | 是 | 温度180℃
82 | 石墨消解仪 | / | 2 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 关剑锋 | 否 | /
83 | 防爆试剂柜 | / | 2 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 关剑锋 | 否 | /
84 | PH计 | S210Sevencompac | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 赵勇 | 是 | 按计量标准检定/校准
85 | 圆周振荡器 | MS3basic |  | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 赵勇 | 否 | /
86 | 电子天平(内校) | ML503 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 赵勇 | 是 | 按计量标准检定/校准
87 | 全自动多化均质系统 | QHS-66 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 赵勇 | 否 | /
88 | 脉冲多管漩涡混匀仪 | HT-200 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 赵勇 | 否 | /
89 | 多功能漩涡振荡器 | MS3 basic | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 赵勇 | 否 | /
90 | 多用途漩涡混匀仪 | vortex-8S | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 赵勇 | 否 | /
91 | 多用途漩涡混匀仪 | vortex-8S | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 赵勇 | 否 | /
92 | 多用途漩涡混匀仪 | vortex-8S | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 赵勇 | 否 | /
93 | 冰箱 | BCD-532 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 赵勇 | 是 | 按计量标准检定/校准4℃，-18℃，-20℃
94 | 移液器 | 10-100μl | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 赵勇 | 是 | 按计量标准检定/校准
95 | 移液器 | 10-100μl | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 赵勇 | 是 | 按计量标准检定/校准
96 | 移液器 | 10-100μl | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 赵勇 | 是 | 按计量标准检定/校准
97 | 移液器 | 20-200μl | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 赵勇 | 是 | 按计量标准检定/校准
98 | 移液器 | 100-1000μ1 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 赵勇 | 是 | 按计量标准检定/校准
99 | 移液器 | 100-1000μ1 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 赵勇 | 是 | 按计量标准检定/校准
100 | 移液器 | 500-5000μl | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 赵勇 | 是 | 按计量标准检定/校准
101 | 移液器 | 1000-10000μL | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 赵勇 | 是 | 按计量标准检定/校准
102 | 标准物质储存柜 | BCD-480WBPT | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 赵勇 | 是 | 按计量标准检定/校准4℃，-18℃，-20℃
103 | 移液器 | 5ml | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 赵勇 | 是 | 按计量标准检定/校准（增加检定点1ml、3mL、4mL）
104 | 移液器 | 10ml | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 赵勇 | 是 | 按计量标准检定/校准（增加检定点0.2mL,0.6mL、0.8ml）
105 | 移液器 | 10ml | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 赵勇 | 是 | 按计量标准检定/校准（增加检定点2mL,6mL,8ml）
106 | 移液器 | 1ml | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 赵勇 | 是 | 按计量标准检定/校准（增加检定点2mL,6mL,8ml）
107 | 样品前处理装置(含真空泵) | visiprep | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 赵勇 | 否 | /
108 | 样品前处理装置(含真空泵) | visiprep | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 赵勇 | 否 | /
109 | 完全水质分析仪 | DREI,1900 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 赵勇 | 是 | 按计量标准检定/校准
110 | 全自动脂肪仪(丹麦产) | ST243 Soxtec | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 赵勇 | 否 | /
111 | 其他气体发生器 | Rotavac Value Control | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 赵勇 | 是 | 按计量标准检定/校准，温度35℃，40℃，45℃
112 | 氮吹仪 | XcelVap | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 赵勇 | 否 | /
113 | 刀式捣磨仪刀具 | GM200 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 赵勇 | 否 | /
114 | 刀式研磨仪 | GM200 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 赵勇 | 否 | /
115 | 干燥箱 | 重庆YAMATO |  | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 赵勇 | 是 | 按计量标准检定/校准60℃，120℃
116 | 电冰箱 | BCD649WADV | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 赵勇 | 是 | 按计量标准检定/校准4℃，-18℃，-20℃
117 | 真空冷冻干燥机 | ALPHA 2-4 LD | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 赵勇 | 否 | /
118 | 高速冷冻离心机 | 3-30KS | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 赵勇 | 是 | 按计量标准检定/校准，4℃及以下
119 | 瓶口分液器 | 0 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 赵勇 | 否 | /
120 | 瓶口分液器 | / | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 赵勇 | 否 | /
121 | 全自动氮吹仪 | MV5 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 赵勇 | 是 | 按计量标准检定/校准，温度40℃，45℃，50℃，55℃，65℃
122 | 台式高速离心机 | 3K15 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 赵勇 | 是 | 按计量标准检定/校准，4℃及以下
123 | 十万分之一电子天平 | MSA225S-ICE-DLI | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 赵勇 | 是 | 按计量标准检定/校准
124 | 紫外可见分光光度计 | UV-2700 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 赵勇 | 是 | 按计量标准检定/校准
125 | 马辐炉 | CWF12/13 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 赵勇 | 是 | 按计量标准检定/校准，温度650℃、900℃
126 | 电子天平 | BT125D | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 赵勇 | 是 | 按计量标准检定/校准
127 | 酸度计 | 雷磁PHS-3C | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 赵勇 | 是 | 按计量标准检定/校准
128 | 振荡器 | Multi Teax | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 赵勇 | 否 | /
129 | 台式/落地式冷冻离心机 | ST16R | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 赵勇 | 是 | 按计量标准检定/校准，4℃及以下
130 | 离心机 | EBA21 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 赵勇 | 否 | /
131 | 旋转蒸发仪 | miniRotar500s | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 赵勇 | 是 | 按计量标准检定/校准，温度35℃，40℃，45℃
132 | 氮气发生器 | NGT-FLOW 100N | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 赵勇 | 否 | /
133 | 氮吹仪 | TurboVap | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 赵勇 | 是 | 按计量标准检定/校准，温度40℃，45℃，50℃，55℃，65℃
134 | 离心机 | 3K15 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 赵勇 | 是 | 按计量标准检定/校准
135 | 高速冷冻离心机 | 3K15 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 赵勇 | 是 | 按计量标准检定/校准，4℃及以下
136 | 空气摇床 | BSI-3C | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 赵勇 | 是 | 按计量标准检定/校准，47±3℃
137 | 旋涡振荡器 | MS3 Basic | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 赵勇 | 否 | /
138 | 旋涡振荡器 | MS3 Basic | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 赵勇 | 否 | /
139 | 氮气发生器 | ILPS-NG 160F | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 赵勇 | 否 | /
140 | 氮气发生器 | ILPS-NG 160F | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 赵勇 | 否 | /
141 | 固相萃取仪 | Visiprep DL | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 赵勇 | 否 | /
142 | 固相萃取仪 | Visiprep DL | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 赵勇 | 否 | /
143 | 样品均质器（四通道） | H41 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 赵勇 | 否 | /
144 | 平行研磨仪 | GRD3 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 赵勇 | 否 | /
145 | 分液漏斗振荡器 | GGC-6C | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 赵勇 | 否 | /
146 | 水浴锅 | BWZ-30s | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 赵勇 | 否 | /
147 | 水质硫化物酸化吹气仪 | GGC-600 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 赵勇 | 否 | /
148 | 超净工作台 | ACB-4A1 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 黄燕琼
149 | 全波长读数仪 | multiskan GO | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 黄燕琼 | 否
150 | 超净工作台 | ACB-4A1 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 黄燕琼 | 是 | 洁净度、平均风速、噪音、照度
151 | 电冰箱 | BCD-285WMQISN | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 黄燕琼 | 是 | 温度波动，3℃,4℃,5℃，-20℃，-18℃
152 | 电冰箱 | BCD-304WNQISN | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 黄燕琼 | 是 | 温度波动，3℃,4℃,5℃，-20℃，-18℃
153 | 电泳槽 | Wde mini sub-cell | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 黄燕琼 | 否 | /
154 | 恒温水浴锅 | Itherm B5 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 黄燕琼 | 是 | 温度波动、3个点温度实测值金属浴56℃，70℃，100℃
155 | 动物细胞孵育器 | KB115 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 黄燕琼 | 是 | 温度波动、1个点温度实测值金属浴37℃
156 | 移液器 | 0.5-10,10-100,100-1000 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 黄燕琼 | 是 | 按计量标准检定/校准
157 | 二氧化碳培养箱 | IPE610 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 黄燕琼 | 是 | 温度波动、1个点温度实测值金属浴37℃
158 | 电泳仪套装 | Wide Mini-sub PowerPac | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 黄燕琼 | 是 | 电压示值误差,电压100V,110V
159 | 分析天平及专用天平 | Bce4231-1CNN | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 黄燕琼 | 是 | 偏载误差、重复性、示值误差
160 | 倒置生物显微镜 | 奥林巴斯CKX53SF | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 黄燕琼 | 是 | 按计量标准检定/校准
161 | 便携式核酸快检箱 | Gentier mini | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 黄燕琼 | 否 | /
162 | 超低温冰箱 | Thermo 905-ULTS | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 黄燕琼 | 是 | 温度，1个点温度实测值-70℃
163 | 生物样品均质器 | Bead Ruptor 12 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 黄燕琼 | 否 | /
164 | 水生动物病原孵育器 | IN812C | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 黄燕琼 | 是 | 温度波动、1个点温度实测值金属浴37℃
165 | 8通道移液器 | 10-100ul | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 黄燕琼 | 是 | 按计量标准检定/校准
166 | 移液器 | 1ml | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 黄燕琼 | 是 | 按计量标准检定/校准
167 | 样品分离纯化仪 | GUW-16D | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 黄燕琼 | 是 | 转速转速12000、10000
168 | 样品混合器 | Basic 3 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 黄燕琼 | 否 | /
169 | 样品混合器 | Basic 3 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 黄燕琼 | 否 | /
170 | 体视显微镜B | 徕卡S9i | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 黄燕琼 | 是 | 物镜放大倍数、物镜放大倍数相对误差
171 | 二氧化碳培养箱 | 一恒BPN-150RHP | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 黄燕琼 | 是 | 温度波动、1个点温度实测值金属浴37℃
172 | 8通道移液器 | 10-100ul | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 黄燕琼 | 是 | 按计量标准检定/校准
173 | 核酸分析系统（PCR仪+凝胶成像系统） | Biometra 96+Quantum cx5 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 黄燕琼 | 是 | PCR仪：温度波动、10个点温度实测值42℃，94℃，95℃，50℃，52℃，55℃，58℃，60℃，，62℃，72℃ 凝胶成像系统：紫外辐射、照度测量、分辨率、灰阶等级、性噪比
174 | 电冰箱 | BCD452WDPF | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 黄燕琼 | 是 | 温度波动，3℃,4℃,5℃，-20℃，-18℃
175 | 冷冻干燥设备 | 重庆YAMATO IN812C | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 黄燕琼 | 是 | 温度，1个点温度实测值100℃
176 | 梯度PCR扩增仪 | C1000TOUCH | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 黄燕琼 | 是 | 温度波动、10个点温度实测值42℃，94℃，95℃，50℃，52℃，55℃，58℃，60℃，，62℃，72℃
177 | 高速组织匀浆机 | T10 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 黄燕琼 | 否 | /
178 | 高速组织匀浆机 | T10 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 黄燕琼 | 是 | /
179 | 低温振荡培养箱 | SI600C | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 黄燕琼 | 是 | 按计量标准检定/校准，温度37℃
180 | 浓缩机械 | RVC 2-18 CD | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 黄燕琼 | 否 | /
181 | 智能样本库存储与管理系统 | MDF-info Plus | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 黄燕琼 | 是 | 温度，1个点温度实测值-70℃
182 | 体视显微镜成像系统 | S8APO | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 黄燕琼 | 是 | 物镜放大倍数、物镜放大倍数相对误差
183 | 离心机 | 3K15 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 黄燕琼 | 是 | 转速转速12000、10000；4℃
184 | 电冰箱 | BCD-539WT | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 黄燕琼 | 是 | 温度波动，3℃,4℃,5℃，-20℃，-18℃
185 | 制冷型金属浴 | OSE-DB-02 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 黄燕琼 | 是 | 温度波动、3个点温度实测值金属浴56℃，70℃，100℃
186 | 凝胶成像系统 | INFINITY3026 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 黄燕琼 | 否 | /
187 | 梯度PCR仪 | Tgradient 96 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 黄燕琼 | 是 | 温度波动、10个点温度实测值42℃，94℃，95℃，50℃，52℃，55℃，58℃，60℃，，62℃，72℃
188 | 电泳仪 | MINI-sub cell | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 黄燕琼 | 是 | 电压示值误差,电压100V,110V
189 | 恒温振荡器 | THZ-D | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 黄燕琼 | 是 | 按计量标准检定/校准，温度37℃
190 | 干燥箱 | UFE500180L | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 黄燕琼 | 是 | 温度，1个点温度实测值100℃
191 | 生物显微镜 | ECLIPSECi-S | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 黄燕琼 | 是 | 物镜放大倍数、物镜放大倍数相对误差
192 | 体式显微镜 | 徕卡S9i | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 黄燕琼 | 是 | 物镜放大倍数、物镜放大倍数相对误差
193 | 生物显微镜 | DM3000 LED | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 黄燕琼 | 是 | 物镜放大倍数、物镜放大倍数相对误差
194 | 台式冷冻离心机 | 3k15型 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 黄燕琼 | 是 | 转速转速12000、10000；4℃
195 | 超净工作台 | AHC-4A1 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 黄燕琼 | 是 | 洁净度、平均风速、噪音、照度
196 | 压裂酸化设备 | YDS-50B-12550L | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 黄燕琼 | 否 | /
197 | 食品检测、监测设备 | Deaou-308C | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 黄燕琼 | 否 | /
198 | 冷冻干燥设备 | 重庆YAMATO IN612C | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 黄燕琼 | 是 | 温度，1个点温度实测值180℃
199 | 离心机 | OSE-MC8 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 黄燕琼 | 否 | /
200 | 球磨机 | 天根 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 黄燕琼 | 否 | /
201 | 微型球磨仪 | P 23 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 黄燕琼 | 否 | /
202 | PCR仪 | Biometra TRIO 48 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 黄燕琼 | 是 | 三槽，PCR仪：温度波动、10个点温度实测值42℃，94℃，95℃，50℃，52℃，55℃，58℃，60℃，，62℃，72℃
203 | 电冰箱 | BD-629HK | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 根据客户要求安置 | 见注 | 柏建山 | 是 | 按计量标准检定/校准
204 | 电冰箱 | BCD-285WMQISN | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 根据客户要求安置 | 见注 | 柏建山 | 是 | 按计量标准检定/校准
205 | 电冰箱 | BD-629HK | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 根据客户要求安置 | 见注 | 柏建山 | 是 | 按计量标准检定/校准
206 | 电冰箱 | BD-629HK | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 根据客户要求安置 | 见注 | 柏建山 | 是 | 按计量标准检定/校准
207 | 样品保存柜 | BC/BD-629HEZ629L | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 柏建山 | 是 | 按计量标准检定/校准
208 | 样品保存柜 | BC/BD-629HEZ629L | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 柏建山 | 是 | 按计量标准检定/校准
209 | 样品保存柜 | BC/BD-629HEZ629L | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 柏建山 | 是 | 按计量标准检定/校准
210 | 样品保存柜 | BC/BD-629HEZ629L | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 柏建山 | 是 | 按计量标准检定/校准
211 | 样品保存柜 | BC/BD-629HEZ629L | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 柏建山 | 是 | 按计量标准检定/校准
212 | 台式计算机 | 超翔Z8000-6007 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 根据客户要求安置 | 见注 | 赵勇 | 否 | /
213 | 防爆分体空调 | 1P | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 柏建山 | 否 | /
214 | 防爆试剂柜 | 22加仑 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 柏建山 | 否 | /
215 | 防爆试剂柜 | 22加仑 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 柏建山 | 否 | /
216 | 防爆试剂柜 | 45加仑 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 柏建山 | 否 | /
217 | 防爆试剂柜 | 45加仑 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 柏建山 | 否 | /
218 | 防爆试剂柜 | 45加仑 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 柏建山 | 否 | /
219 | 防爆试剂柜 | 45加仑 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 柏建山 | 否 | /
220 | 防爆试剂柜 | 45加仑 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 柏建山 | 否 | /
221 | 防爆试剂柜 | 45加仑 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 柏建山 | 否 | /
222 | 防爆试剂柜 | 45加仑 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 柏建山 | 否 | /
223 | 防爆试剂柜 | 45加仑 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 柏建山 | 否 | /
224 | 防爆试剂柜 | 45加仑 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 柏建山 | 否 | /
225 | 防爆试剂柜 | 45加仑 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 柏建山 | 否 | /
226 | 防爆试剂柜 | 45加仑 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 柏建山 | 否 | /
227 | 医用型防爆冰柜 | HLR-310FL | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 柏建山 | 否 | /
228 | 医用型防爆冰柜 | HLR-310FL | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 柏建山 | 否 | /
229 | 制冰机 | AF100 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 黄燕琼 | 否 | /
230 | 生物安全柜 | HERASAFE KS | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 黄燕琼 | 否 | /
231 | 移动式紫外消毒车 | / | 7 | 特殊物品监管区3楼 | 5楼 | 见注 | 黄燕琼 | 否 | /
232 | 冰柜 | BC/BD-629H | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 样品室 | 见注 | 柏建山 | 是 | 按计量标准检定/校准
233 | 冰柜 | BC/BD-629H | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 样品室 | 见注 | 柏建山 | 是 | 按计量标准检定/校准
234 | 电冰箱 | BCD-304WNQISN | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 样品室 | 见注 | 柏建山 | 是 | 按计量标准检定/校准
235 | 海尔电冰柜 | FCD-365HA | 1 | 特殊物品监管区3楼理化样品室 | 6楼 | 见注 | 关剑锋、赵勇 | 是 | 按计量标准检定/校准（-18℃，-20℃）
236 | 海尔电冰柜 | BC/BD-518HD | 1 | 特殊物品监管区3楼理化样品室 | 6楼 | 见注 | 关剑锋、赵勇 | 是 | 按计量标准检定/校准（-18℃，-20℃）
237 | 海尔电冰柜 | BC/BD-272SC | 2 | 特殊物品监管区3楼理化样品室 | 6楼 | 见注 | 关剑锋、赵勇 | 是 | 按计量标准检定/校准（-18℃，-20℃）
238 | 试剂柜（非蓝色） | / | 10 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 | 见注 | 赵勇 | 否 | /
注：(1)包装:选择结实、合适的包装箱，外包装要牢固。 (2)标识:外包装上标识明确设备及物品名称。 (3)拆装:需要拆装的，如果相关设备拆装需要相关资质的，需要由有相关设备拆装资质的人员负责拆装，并要恢复组装成原样，并负责设备在新场地的安装所需配套施工及材料，安装需要满足国家现行相关规范和设备使用的相关要求，保障设备重新正常使用。 (4)方向:按照设备要求不得倒置，有箭头标示。 (5)易碎物品:在外包装上应注明，做好防破碎保护，轻拿轻放。 (6)防震动:运输过程要注明。 (7)贵重设备:提供覆盖同等金额的保险合同(雇主责任保险复印件或承诺中标后7日内完成购买保险)。 （8)配件:原配件要随设备一起打包运输，不得丢失。 (9)防水:搬运过程不得淋雨水。 (10)数量:保证如数搬运，不得丢失，不得损坏,准确放置到位。 (11)精密仪器设备：本项目内容涉及到精密设备的拆卸、安装和复原调试．必须拥有专业机电安装能力的技工程师及专业施工团队。 (12)鉴于本项目在搬迁完成后，部分仪器设备需响应维修及售后服务要求，为确保项目的顺利推进与高效执行，投标人应指派具备1名售后服务管理工程师担任项目小组负责人，以保障项目的维修专业性，确保各项维修任务得以精淮实施。(投标时提供承诺函升加盖公章，中标后提供聘请相关工程师的佐证材料方可进场）

## 办公设备及设施
实验室搬迁物品清单
搬运物品种类:办公设备
序号 | 物品名称 | 物品型号规格 | 数量 | 物品在原址位置 | 物品拟在新址位置 | 搬运特殊要求 | 物品责任人
1 | 多功能一体机 | / | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 根据客户要求安置 |  | 柏建山
2 | 激光打印机 | / | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 根据客户要求安置 |  | 邓艳
3 | 激光打印机 | / | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 根据客户要求安置 |  | 柏建山
4 | 激光打印机 | / | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 根据客户要求安置 |  | 柏建山
5 | 激光打印机 | / | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 根据客户要求安置 |  | 柏建山
6 | 激光打印机 | / | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 根据客户要求安置 |  | 柏建山
7 | 激光打印机 | / | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 根据客户要求安置 |  | 赵勇
8 | 激光打印机 | / | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 根据客户要求安置 |  | 柏建山
9 | 激光打印机 | / | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 根据客户要求安置 |  | 怕建山
10 | 激光打印机 | / | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 根据客户要求安置 |  | 柏建山
11 | 台式计算机 | / | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 根据客户要求安置 |  | 蒋铭
12 | 台式计算机 | / | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 根据客户要求安置 |  | 邓艳
13 | 台式计算机 | / | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 根据客户要求安置 |  | 柏建山
14 | 台式计算机 | / | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 根据客户要求安置 |  | 柏建山
15 | 台式计算机 | / | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 根据客户要求安置 |  | 黄燕琼
16 | 台式计算机 | / | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 根据客户要求安置 |  | 何淑华
17 | 台式计算机 | / | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 根据客户要求安置 |  | 柏建山
18 | 台式计算机 | / | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 根据客户要求安置 |  | 戴金
19 | 台式计算机 | / | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 根据客户要求安置 |  | 黄燕琼
20 | 台式计算机 | / | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 根据客户要求安置 |  | 怕建山
21 | 台式计算机 | / | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 根据客户要求安置 |  | 柏建山
22 | 台式计算机 | / | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 根据客户要求安置 |  | 关剑锋
23 | 台式计算机 | / | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 根据客户要求安置 |  | 赵勇
24 | 台式计算机 | / | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 根据客户要求安置 |  | 柏建山
25 | 台式计算机 | / | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 根据客户要求安置 |  | 柏建山
26 | 台式计算机 | / | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 根据客户要求安置 |  | 柏建山
27 | 台式计算机 | / | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 根据客户要求安置 |  | 柏建山
28 | 激光多功能一体 | / | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 根据客户要求安置 |  | 戴金
29 | 复印机 | / | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 根据客户要求安置 |  | 柏建山
30 | 实验凳 | / | 110 | 动检部3楼 | 5/6楼 |  | 黄燕琼、何淑华、赵勇、关剑锋
31 | 风扇 | / | 13 | 动检部3楼 | 6楼 |  | 赵勇、关剑锋
32 | 抽湿机 | / | 3 | 动检部3楼 | 6楼 |  | 赵勇、关剑锋
33 | 实验用小推车 | / | 18台 | 三楼307、316 | 五楼实验室（房间号待定） |  | 何淑华、黄燕琼、关剑锋
34 | 打样机 | / | 20台 | 316 | 新址6楼客户指定位置 |  | 关剑锋
35 | 洗衣机 | 小天鹅7.5kg | 1台 | 动检部3楼 | 根据客户要求安置 |  | 柏建山
36 | 打印机 | IP110 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 根据客户要求安置 |  | 赵勇
37 | 打印机 | IP110 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 根据客户要求安置 |  | 柏建山
38 | 洗衣机 | TB75-V3188CL | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 根据客户要求安置 |  | 柏建山
39 | 洗衣机 | TB75-V3188CLH | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 根据客户要求安置 |  | 柏建山
40 | 文件柜 | / | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 根据客户要求安置 |  | 柏建山
41 | 投影仪 | l | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 根据客户要求安置 |  | 柏建山
42 | 电视机 | 65H55E | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 根据客户要求安置 |  | 柏建山
43 | 电视机 | 65H55E | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 根据客户要求安置 |  | 柏建山
44 | 电视支架 | CS55-D | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 根据客户要求安置 |  | 柏建山
45 | 电视支架 | CS55-D | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 根据客户要求安置 |  | 柏建山

## 试剂耗材
实验室搬迁物品清单
搬运物品种类:试剂耗材
序号 | 物品名称 | 物品型号规格 | 数量 | 物品在原址位置 | 物品拟在新址位置 | 搬运特殊要求 | 物品责任人
1 | 吸头，1000 μl，PP，本色，灭菌，无DNA酶，无RNA酶，盒装 | 装箱规格不少于100*50*50 | 5 | 310 | 新场地5楼客户指定位置 | 常温运输，需要装箱小心轻放 | 黄燕琼
2 | 吸头，200 μl，PP，本色，灭菌，无DNA酶，无RNA酶，盒装 | 装箱规格不少于100*50*50 | 10 | 310 | 新场地5楼客户指定位置 | 常温运输，需要装箱小心轻放 | 黄燕琼
3 | 吸头，10 μl，PP，本色，灭菌，无DNA酶、RNA酶，盒装 | 装箱规格不少于100*50*50 | 10 | 310 | 新场地5楼客户指定位置 | 常温运输，需要装箱小心轻放 | 黄燕琼
4 | 0.1ml透明PCRB八连管 荧光定量 平盖 | 装箱规格不少于100*50*50 | 15 | 310 | 新场地5楼客户指定位置 | 常温运输，需要装箱小心轻放 | 黄燕琼
5 | 0.2ml透明PCR八连管 荧光定量 平盖 | 装箱规格不少于100*50*50 | 15 | 310 | 新场地5楼客户指定位置 | 常温运输，需要装箱小心轻放 | 黄燕琼
6 | PCR管，1.5ML，PP，本色，平盖，灭菌，无DNA酶、RNA酶 | 装箱规格不少于100*50*50 | 10 | 310 | 新场地5楼客户指定位置 | 常温运输，需要装箱小心轻放 | 黄燕琼
7 | 医用检查手套L、M、S码 | 装箱规格不少于100*50*50 | 10 | 312 | 新场地5楼客户指定位置 | 常温运输，需要装箱小心轻放 | 黄燕琼
8 | 无水乙醇等 | 装箱规格不少于100*50*50 | 10 | 310 | 新场地5楼客户指定位置 | 常温运输，需要装箱小心轻放，易碎品 | 黄燕琼
9 | 标本 | 装箱规格不少于100*50*50 | 10 | 312 | 新场地5楼客户指定位置 | 常温运输，需要装箱小心轻放，易碎品 | 黄燕琼
10 | 玻璃瓶等 | 装箱规格不少于100*50*50 | 10 | 312 | 新场地5楼客户指定位置 | 常温运输，需要装箱小心轻放，易碎品 | 黄燕琼
11 | 样品组织等 | 装箱规格不少于100*50*50 | 15 | 312 | 新场地5楼客户指定位置 | （1）包装：按要求包装保护，贴上标贴。主要包括：纸箱、气泡膜、拉伸膜、封箱胶、标示贴、油彩笔、防雨帆布等（按实际需求提供）。 （2）数量：保证如数搬运，不得丢失。 （3）温度：冰箱内物品（试剂等）冷链运输（到现场需保持低温4小时以上，温度要在10℃或以下）。 （4）特殊物品需用软物填充保护。 （5）易碎物品：在外包装上应注明，做好防破碎保护，轻拿轻放。 （6）搬运要求：不能叠压、碰撞、挤压等。 （7）防水：搬运过程不得淋雨水。 （8）完好：不得损坏，按采购人要求放置到位并拆箱还原。 | 黄燕琼
12 | 低温试剂 | 装箱规格不少于100*50*50 | 5 | 312 | 新场地5楼客户指定位置 | （1）包装：按要求包装保护，贴上标贴。主要包括：纸箱、气泡膜、拉伸膜、封箱胶、标示贴、油彩笔、防雨帆布等（按实际需求提供）。 （2）数量：保证如数搬运，不得丢失。 （3）温度：冰箱内物品（试剂等）冷链运输（到现场需保持低温4小时以上，温度要在10℃或以下）。 （4）特殊物品需用软物填充保护。 （5）易碎物品：在外包装上应注明，做好防破碎保护，轻拿轻放。 （6）搬运要求：不能叠压、碰撞、挤压等。 （7）防水：搬运过程不得淋雨水。 （8）完好：不得损坏，按采购人要求放置到位并拆箱还原。 | 黄燕琼
13 | 手套、实验用的pp管、固相萃取柱、圆底烧瓶、烧杯、漏斗、容量瓶、碘量瓶等耗材 | 120*70*40 | 126 | 318、323室 | 新址6楼客户指定位置 | （1）包装：按要求包装保护，贴上标贴。主要包括：纸箱、气泡膜、拉伸膜、封箱胶、标示贴、油彩笔、防雨帆布等（按实际需求提供）。 （2）数量：保证如数搬运，不得丢失。 （3）箱子需有编号，编号格式：有机-耗材-房间号-001.. （4）特殊物品需用软物填充保护。 （5）易碎物品：在外包装上应注明，做好防破碎保护，轻拿轻放。 （6）搬运要求：不能叠压、碰撞、挤压等。 （7）防水：搬运过程不得淋雨水。 （8）完好：不得损坏，按采购人要求放置到位并拆箱还原。 | 赵勇
14 | 试剂（玻璃瓶和塑料瓶，固体和液体） | 120*70*40 | 80 | 315、317、318、322、323等房间 | 新址6楼客户指定位置 | （1）包装：按要求包装保护，贴上标贴。（2）搬运：易碎物在外包装上应注明，做好防破碎保护，如泡沫、充气垫等，轻拿轻放。要有防洒，防火等措施。搬运过程中不能叠压、碰撞、挤压等。（3）标识：标识上标明应放置的准确位置，不能错放。每个房间号的东西要在箱子进行标识，以便按房间进行规整还原。箱子需有编号，编号格式：有机-试剂-房间号-001..（4）包含液体和固体，有常温（10-25度）、冷藏（0-4度以下）和冷冻（-18℃）3个温度的保存需求，需要进行区分包装和必要的冷链运输（5）防水：搬运过程不得淋雨水。（6）数量：保证如数搬运，不得丢失。（7）完好：不得损坏，按采购人要求放置到位。 | 赵勇
15 | 2025年耗材（手套、实验用的pp管、固相萃取柱、圆底烧瓶、烧杯、漏斗、容量瓶、碘量瓶）和试剂（包括玻璃瓶装和塑料瓶装等，含固体和液体） | 90*60*60，102个；120*70*40，51 | 153 | 二楼、三楼323、324、318等 | 新址6楼客户指定位置 | （1）包装：按要求包装保护，贴上标贴。（2）搬运：易碎物在外包装上应注明，做好防破碎保护，如泡沫、充气垫等，轻拿轻放。要有防洒，防火等措施。搬运过程中不能叠压、碰撞、挤压等。（3）标识：标识上标明应放置的准确位置，不能错放。每个房间号的东西要在箱子进行标识，以便按房间进行规整还原。箱子需有编号，编号格式：有机2025-试剂/耗材-房间号-001..（4）包含液体和固体，有常温（10-25度）、冷藏（0-4度以下）和冷冻（-18℃）3个温度的保存需求，需要进行区分包装和必要的冷链运输（5）防水：搬运过程不得淋雨水。（6）数量：保证如数搬运，不得丢失。（7）完好：不得损坏，按采购人要求放置到位。 | 赵勇
16 | 标准物质 | 120*70*40，15个；90*60*60，5个 | 20 | 315、317、323等房间 | 新址6楼客户指定位置 | （1）包装：按要求包装保护，贴上标贴。（2）搬运：易碎物在外包装上应注明，做好防破碎保护，如泡沫、充气垫等，轻拿轻放。要有防洒，防火等措施。搬运过程中不能叠压、碰撞、挤压等。（3）标识：标识上标明应放置的准确位置，不能错放。每个房间号的东西要在箱子进行标识，以便按房间进行规整还原。箱子需有编号，编号格式：有机-标样-房间号-温度-001..（4）包含液体和固体，有常温（10-25度）、冷藏（0-4度）和冷冻（-18℃）3个温度的保存需求，需要进行区分包装和必要的冷链运输（5）防水：搬运过程不得淋雨水。（6）数量：保证如数搬运，不得丢失。（7）完好：不得损坏，按采购人要求放置到位。 | 赵勇
17 | 试剂耗材 | 装箱规格不少于100*50*50 | 160 | 三楼307、309、313等房间 | 五楼实验室（房间号待定） | （1）包装：按要求包装保护，贴上标贴。主要包括：纸箱、气泡膜、拉伸膜、封箱胶、标示贴、油彩笔、防雨帆布等（按实际需求提供）。 （2）数量：保证如数搬运，不得丢失。 （3）温度：冰箱内物品（试剂等）冷链运输（到现场需保持低温4小时以上，温度要在10℃或以下）。 （4）特殊物品需用软物填充保护。 （5）易碎物品：在外包装上应注明，做好防破碎保护，轻拿轻放。 （6）搬运要求：不能叠压、碰撞、挤压等。 （7）防水：搬运过程不得淋雨水。 （8）完好：不得损坏，按采购人要求放置到位并拆箱还原。 | 何淑华
18 | 一次性塑料平皿（自带箱子） | 50*49*37 | 30 | 二楼、三楼307 | 五楼实验室（房间号待定） | 按采购人要求放置到位。 | 何淑华
19 | 普通试剂耗材 | 一般化学试剂，包括固体和液体，有25g-500g,500ml-4L等，耗材包含手套，枪头，进样瓶等 | 133 | 323室：15箱；321室：30箱；322室：75箱；320室：10箱；316室：3箱。 | 新址6楼客户指定位置 | （1）包装：按要求包装保护，贴上标贴。（2）搬运：轻拿轻放。（3）数量：保证如数搬运，不得丢失。（4）完好：包装箱不得损坏，保持运输中的完好。按采购人要求放置到位。办公设备（1）打包要求：装箱前需先单个打包，特殊设备需用软物填充保护。（2）易碎物品：在外包装上应注明，做好防破碎保护，轻拿轻放。（3）搬运要求：不能叠压、碰撞、挤压等。（4）标识：标识上标明应放置的准确位置，不能错放。（5）防水：搬运过程不得淋雨水。（6）数量：保证如数搬运，不得丢失。（7）完好：不得损坏，按采购人要求放置到位。装箱务必在箱外进行房间号标注 | 关剑锋
20 | 易制毒易制爆试剂 | 含固体和液体，500ml-4L,25g-100g等 | 15 | 323室：15箱 | 新址6楼客户指定位置 | （1）包装：按要求包装保护，贴上标贴。（2）搬运：轻拿轻放。（3）数量：保证如数搬运，不得丢失。（4）完好：包装箱不得损坏，保持运输中的完好。按采购人要求放置到位。办公设备（1）打包要求：装箱前需先单个打包，特殊设备需用软物填充保护。（2）易碎物品：在外包装上应注明，做好防破碎保护，轻拿轻放。（3）搬运要求：不能叠压、碰撞、挤压等。（4）标识：标识上标明应放置的准确位置，不能错放。（5）防水：搬运过程不得淋雨水。（6）数量：保证如数搬运，不得丢失。（7）完好：不得损坏，按采购人要求放置到位。（8）装箱要有预防破碎，防洒，防火等措施，按化学品性质区分装箱，具有运输易制毒和易制爆的有关资质，符合公安和治安的有关要求。装箱务必在箱外进行房间号标注 | 关剑锋
21 | 标液 | 包含液体和固体，有常温、冷藏和冷冻保存需求，需要进行区分包装和运输 | 7 | 323室：1箱； 321室：3箱； 319室：3箱。 | 新址6楼客户指定位置 | （1）包装：按要求包装保护，贴上标贴。（2）搬运：轻拿轻放。（3）数量：保证如数搬运，不得丢失。（4）完好：包装箱不得损坏，保持运输中的完好。按采购人要求放置到位。办公设备（1）打包要求：装箱前需先单个打包，特殊设备需用软物填充保护。（2）易碎物品：在外包装上应注明，做好防破碎保护，轻拿轻放。（3）搬运要求：不能叠压、碰撞、挤压等。（4）标识：标识上标明应放置的准确位置，不能错放。（5）防水：搬运过程不得淋雨水。（6）数量：保证如数搬运，不得丢失。（7）完好：不得损坏，按采购人要求放置到位。（8）按标准物质存储条件区分运输条件，有常温、冷藏和冷冻保存需求。装箱务必在箱外进行房间号标注 | 关剑锋
22 | 实验器皿 | 含有玻璃材质，常规理化前处理器皿，烧杯、漏斗、离心管、锥形瓶、圆底烧瓶等 | 50 | 320室：35箱；316室：15箱。 | 新址6楼客户指定位置 | （1）包装：按要求包装保护，贴上标贴。（2）搬运：轻拿轻放。（3）数量：保证如数搬运，不得丢失。（4）完好：包装箱不得损坏，保持运输中的完好。按采购人要求放置到位。办公设备（1）打包要求：装箱前需先单个打包，特殊设备需用软物填充保护。（2）易碎物品：在外包装上应注明，做好防破碎保护，轻拿轻放。（3）搬运要求：不能叠压、碰撞、挤压等。（4）标识：标识上标明应放置的准确位置，不能错放。（5）防水：搬运过程不得淋雨水。（6）数量：保证如数搬运，不得丢失。（7）完好：不得损坏，按采购人要求放置到位。 | 关剑锋

## 档案文件
实验室搬迁物品清单
搬运物品种类:档案文件
序号 | 物品名称 | 物品型号规格 | 数量 | 物品在原址位置 | 物品拟在新址位置 | 搬运特殊要求 | 物品责任人
1 | 文件材料 | 10*50*50纸箱 | 75 | 动检部 | 新场地5/6楼 |  | 柏建山、邓艳、黄艳琼、何淑华、戴金、关剑锋
2 | 文件材料 | 120*70*40纸箱 | 15 | 动检部 | 新场地5/6楼 |  | 赵勇
3 | 文件档案 | 100*100*100 | 250 | 动检部会议室、325、资料室 | 新场地5/6楼 |  | 邓艳

## 办公物品
实验室搬迁物品清单
搬运物品种类:办公物品
序号 | 物品名称 | 物品型号规格 | 数量 | 物品在原址位置 | 物品拟在新址位置 | 搬运特殊要求 | 物品责任人
1 | 办公用品 | 100*50*50纸箱 | 150 | 动检部三楼 | 新场地 | 需要透明大袋子装箱（防污染）；洁净装箱，到现场拆箱洁净还原 | 柏建山、邓艳、黄艳琼、何淑华、戴金、赵勇、关剑锋
|  | 90*60*60纸箱 | 10
|  | 120*70*40纸箱 | 5

## 样品
实验室搬迁物品清单
搬运物品种类:样品
序号 | 物品名称 | 物品型号规格 | 数量 | 物品在原址位置 | 物品拟在新址位置 | 搬运特殊要求 | 物品责任人
1 | 样品 |  | 1批 | 动检部样品室 | 新场地5楼 | 低温运输（到现场需保持低温4小时以上，温度要在-10℃或以下），样品室预计有4个700L冰箱样品需要搬运 | 邓艳
2 | 袋装，水产品及其制品（阳性） | 100*50*50 | 4 | 动检部理化室 | 新场地5楼 | 需全程冷链运输，装箱务必在箱外进行房间号标注 | 关剑锋
3 | 动物标本 | 100*50*50 | 8 | 动检部325 | 新场地5楼 | 含玻璃器皿，且规格不统一，在搬运时应注意破损 | 黄燕琼
4 | 电商样品 | 50×50×100 | 200箱 | 325 样品室 | 新场地样品室 | 轻拿轻放 | 邓艳

## 菌株
实验室搬迁物品清单
搬运物品种类:菌株
序号 | 物品名称 | 物品型号规格 | 数量 | 物品在原址位置 | 物品拟在新址位置 | 搬运特殊要求 | 物品责任人
1 | 菌株 | 装箱规格不少于100*50*50 | 10 | 三楼303、314、326 | 五楼实验室（房间号待定） | 保温性能强的保温材料，全程冷链运输（到现场需保持低温4小时以上，温度要在10℃或以下） | 何淑华、黄燕琼

## 固定设施
实验室搬迁物品清单
搬运物品种类:列入固定资产需拆运到新址保管的固定设施
序号 | 物品名称 | 物品型号规格 | 数量 | 物品在原址位置 | 物品拟在新址位置 | 搬运特殊要求 | 物品责任人 | 备注
1 | AI半球摄像机 | 200万AI抓拍 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 根据客户要求安置 |  | 柏建山 | 第二批搬迁
2 | AI半球摄像机 | 200万AI抓拍 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 根据客户要求安置 |  | 柏建山 | 第二批搬迁
3 | 防爆摄像头 | 200万半球 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 根据客户要求安置 |  | 柏建山 | 第二批搬迁
4 | 防爆摄像头 | 200万半球 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 根据客户要求安置 |  | 柏建山 | 第二批搬迁
5 | 防爆摄像头 | 200万半球 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 根据客户要求安置 |  | 柏建山 | 第二批搬迁
6 | 可视门禁系统 | DS-KIT341M | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 根据客户要求安置 |  | 柏建山 | 第二批搬迁
7 | 防爆摄像头 | 200万半球3146FWD防爆 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 根据客户要求安置 |  | 柏建山 | 第二批搬迁
8 | 防爆摄像头 | 200万半球3146FWD防爆 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 根据客户要求安置 |  | 柏建山 | 第二批搬迁
9 | 可视门禁系统 | DS-KIT341M | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 根据客户要求安置 |  | 柏建山 | 第二批搬迁
10 | 可视门禁系统 | DS-KIT341M | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 根据客户要求安置 |  | 柏建山 | 第二批搬迁
11 | 防爆型排风机、新风机 | DF380 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 根据客户要求安置 |  | 柏建山 | 第二批搬迁
12 | 防爆型排风机、新风机 | DF380 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 根据客户要求安置 |  | 柏建山 | 第二批搬迁
13 | 防爆型排风机、新风机 | DF380 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 根据客户要求安置 |  | 柏建山 | 第二批搬迁
14 | 防爆型排风机、新风机 | GDF380 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 根据客户要求安置 |  | 柏建山 | 第二批搬迁
15 | 通风柜及尾气处理系统 | 定制 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 不安装 |  | 赵勇 | 第二批
16 | 紧急冲淋洗眼装置 | WG7053FY | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 6楼 |  | 赵勇 | 第二批
17 | 办公桌 | / | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 根据客户要求安置 |  | 柏建山 | 第一批搬迁
18 | 办公桌 | / | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 根据客户要求安置 |  | 柏建山 | 第一批搬迁
19 | 多媒体指纹考勤机 | 1660 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 根据客户要求安置 |  | 柏建山 | 第一批搬迁
20 | 查验台 | / | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 根据客户要求安置 |  | 柏建山 | 第一批搬迁
21 | 查验台 | / | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 根据客户要求安置 |  | 柏建山 | 第一批搬迁
22 | 特制查验台 | / | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 根据客户要求安置 |  | 柏建山 | 第一批搬迁
23 | 特制查验台 | / | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 根据客户要求安置 |  | 柏建山 | 第一批搬迁
24 | 特制查验台 | / | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 根据客户要求安置 |  | 柏建山 | 第一批搬迁
25 | 特制查验台 | / | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 根据客户要求安置 |  | 柏建山 | 第一批搬迁
26 | 台式计算机 | 超翔Z8000-79768 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 根据客户要求安置 |  | 柏建山 | 第一批搬迁
27 | 监控平台软件 | 定制 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 根据客户要求安置 |  | 柏建山 | 第二批搬迁
28 | 液晶显示器 | IPS-SH19 | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 根据客户要求安置 |  | 柏建山 | 第二批搬迁
29 | 16路人脸识别网络视频录像机 | iDS-9616NX-18/ | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 根据客户要求安置 | 需拆运到新址指定位置（下同） | 柏建山 | 第二批搬迁
30 | 核心交换机 | H3CS5560S-28P-SI | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 根据客户要求安置 |  | 柏建山 | 第二批搬迁
31 | 8口POE交换机 | S2610V2-PWR | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 根据客户要求安置 |  | 柏建山 | 第二批搬迁
32 | 8口POE交换机 | S2610V2-PWR | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 根据客户要求安置 |  | 柏建山 | 第二批搬迁

## 搬运到广州技术中心的设备
实验室搬迁物品清单
搬运物品种类:精密仪器
序号 | 物品名称 | 物品型号规格 | 数量 | 物品在原址位置 | 物品拟在新址位置 | 搬运特殊要求 | 物品责任人
1 | 生物安全柜 | ESCO | 1 | 特殊物品监管区3楼 | 广州海关技术中心 | 含玻璃组件，易碎。搬运时须谨慎注意 | 黄燕琼