## Sheet2
附件： 汕头海关技术中心采购消费品检测中心增购仪器配套设备项目需求清单
序号 | 设备名称 | 是否进口 | 单价（万元） | 数量（台/套） | 总价（万元） | 技术及配置参数 | 主要用途 | 备注
1 | 自动热脱附解吸仪 | 否 |  | 1 | 0 | 1.技术参数 ▲1.1热脱附主机 热脱附仪可与各种型号的气相色谱仪联用，采用电子制冷和二阶热脱附流程以保证得到窄的色谱峰形。在不使用液体冷冻剂的情况下，电子制冷装置可将阱冷却至-40℃。（证明文件提供仪器功能界面截图）； 1.2操作界面 采用图形化设计的触摸式彩屏控制界面，中英文可选操作界面。整个仪器的工作流程和运行所需的全部参数，包括分析方法的编辑，储存，调用，序列运行等操作都可同一彩屏控制界面设定，而且可实时显示工作状态、设定值和实际值； 1.3检漏系统 在脱附前后，吸附管都处于密封状态，以确保样品检测结果的真实性和可靠性。在脱附前，系统必须能够在线自动对流路进行密封检测。样品管垂直安装有利于水分吹扫； 1.4管路系统 管路使用模块式设计，所有气路的关键连接和电磁阀、质量流量计集中于同一模块，减少系统死体积和连接部件，防止泄漏。整个管路温度≥300℃（包括：样品管加热器、内壁传输管路、传输线、六通阀），方便气路老化； 1.5 样品分流：采用二级分流，对吸附管解吸之后分流，对冷阱管解吸分流，分流流量可自动在0和200ml/min之间任意设定，可与小口径毛细管柱匹配，确保样品的分离效果； ★1.6自动样品管传递系统，自动脱帽、戴帽，样品管个数≧20支样品管，全自动序列运行。（证明文件提供仪器脱帽戴帽的照片）； 1.7解吸方式 ▲1.7.1一级解吸采用样品管360度柱面接触直接加热，避免单面加热形成温差，解吸速率更快，效率更高，可达99.6%。（证明文件提供样品管加热器的照片）； ▲1.7.2二级解吸热气流瞬时解吸技术，采用将载气预加热到解吸温度，没有升温速率的解吸过程，获得更窄的色谱峰，提高解吸效率。（证明文件提供本产品或者同系列产品省级及以上政府实验室或具有CNAS资质检测单位出具的的测试报告）； | 用于测试GB/T 43276-2023 甲酰胺释放量项目和GB/T 46509-2025 挥发性有机化合物项目
▲1.8 解吸效率：没有明显的样品歧视效应，解吸效率≥95％（目标物：正十六烷、甲苯），实验方法参考ISO16017-1:2000）FID正十六烷:甲苯（相同浓度）≥95％，相同浓度下直接液体进样正十六烷与甲苯峰面积之比与热脱附进样的正十六烷与甲苯的峰面积之比，两个比值相差不大于5%。（证明文件提供本产品或者同系列产品省级及以上政府实验室或具有CNAS资质检测单位出具的正十六烷/甲苯（峰面积）的测试报告）； ★1.9苯半峰宽≦3S(100ppm 1ul)； 1.10 样品管 样品管材料：不锈钢，玻璃或玻璃内衬不锈钢样品管，可预先填充吸附剂。 样品管温度范围： 50℃－400℃，最小增加值：1℃； 1.11脱附时间： 1－999分钟，最小增加值：0.1min； 1.12传输线: 加热温度： 室温－300℃；传输线材料：石英材料，可直接与石英毛细色谱柱相连； 1.13 冷阱 ▲冷阱低温范围： -40℃－50℃，最小增加值：1℃；冷阱高温范围： 50℃－400℃，最小增加值：1℃；冷阱升温速率：采用热气流瞬时解吸，瞬间达到解吸温度，无限升温速率。冷阱管采用出口内径小于入口内径的变径石英管。（证明文件冷阱管实物图片） 1.14与色谱主机连接时，不占用色谱进样口，使用热脱附自己的气流流量控制系统；软件中、英文可选，触摸屏操作控制、密码保护，可存储和调用10个方法和序列。 1.15具有吸附冷阱测试和反向老化功能，在分析过程中可以在线老化吸附管，节约实验时间。 2.配置清单： 2.1热脱附主机(含自动样品管传递系统) 2.2相关工具 2.3填充样品管1根 2.4热脱附解吸仪气相色谱接口1个 2.5气相色谱仪与热脱附解吸仪通讯电缆1根 2.6带填料、管帽的样品管-Tenax TA 20根
2 | 样品管活化仪 | 否 |  | 1 | 0 | 1.技术参数 1.1 一键启动完成样品管活化； 1.2 样品管保护，没有载气或载气过低将停止加热； ▲1.3 尾气排放（满载 ) ，有专门的尾气排放管接口，能避免样品管残留有毒物质对实验室人员的健康危害。（证明文件提供仪器图片证明） ▲1.4 样品管容量1到20自主选择； ▲1.5 样品架能围绕垂直于样品管方向的一边旋转，可旋转角度大于30°；样品架能沿着样品管长度方向受滑道约束进行收缩和涨开。（证明文件提供仪器图片证明） ▲1.6 只需将样品管放置在气管架上推动气管架就可以完成装载并自动连接气路、自动打开气路，无需额外手 动连接气路。（证明文件提供仪器图片证明） 1.7 标准样品吹扫、模拟采样过程。自动停止、自动冷却； 1.8 国际标准样品管长度 :可适用外径6.35mm*长度89mm（长3.5英寸，外径1/4英寸）VOCs样品管； 1.9 温度范围 : 室温以上 400 ℃ ，控制精度±1℃； 1.10 电源 :220V AC 3A；工作时间：1～300min，用户可自行设定。 2.配置清单： 2.1 样品管活化仪主机 1台 2.2 电源适配器 1个 2.3 其他实现必要功能的配件 1套 | 热脱附解吸仪吸附管活化用
合计 |  |  | 0 |  | 19.5