## 工作表1
附件6：
汕尾海关2026年实验室仪器设备更新项目重要参数、一般参数响应表
商务要求
说明： 所有参数，供应商均应提交响应表，并在响应表中标明相应条款或附件/佐证材料（如有）在投标文件中的页码，得分根据附件5中对应参数的评分标准进行评判。
序号 | 参数性质 | 条款说明 | 要求明细及参数要求 | 响应参数条款/条款 |  | 相应条款或附件/佐证材料（如有）的页码 | 偏离情况声明况 | 备注
1 | ▲ | 售后服务 | 1.从验收合格之日起一个月内，采购人所购仪器各部件发生非人为损坏，供应商应给予无条件更换。从验收合格之日起一年内，如同一仪器一个月内累积2次出现同一问题，供应商必须无条件更换该仪器。供应商售后服务人员定期回访，质保期/保修期内每年至少进行一次保养维修同时提供培训一次。 2.因仪器的质量问题而发生争议，由广东省内有资质的第三方鉴定机构进行质量鉴定。仪器符合质量标准的，鉴定费用由采购人承担；仪器不符合质量标准的，鉴定费用由供应商承担。 3.如该仪器需要联接到海关信息化系统，供应商应当协调仪器制造商配合采购方调试仪器，并负责支付相关费用。 4.投标仪器能够承诺有至少10年（验收合格之日起）的售后服务支持，包括技术支持、维修、零配件供应、仪器软硬件升级等。 5.售后服务提供7×24小时技术支持，4小时内响应和24小时内提出解决方案，能在承诺时间内派人到现场维修的售后服务，并提供维保人员名单、联系电话等。 6.上述条款供应商应提供仪器制造商质量保证和售后服务承诺书。 |  |  | （填写佐证材料名称及页码，下同） | （填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，下同））
2 | ▲ | 质保期/保修期/三包服务 | 1.自项目验收合格之日起，质保期/保修期不少于1年。 2.供应商在质保期/保修期内负责提供仪器的三包（包修、包换、包退）服务，须有可随时上门提供维护、保修、技术支持等服务。质保期/保修期内货物各部件发生非人为故障的，供应商应负责免费上门更换同种品牌规格型号的新部件。
3 | ▲ | 包装和运输务 | 1.供应商应提供运至交付地点所需要的包装，包装应符合经济、牢固、美观的要求，采取防潮、防晒、防锈、防振及防止其它损坏的必要措施，以防止货物在运转中损坏或变质。 2.包装必须符合相关法律、法规的要求，包括与环境、职业健康和安全有关的法律、法规和标准的要求。 3.运输包装应根据产品的特点及国家相关标准要求标注相应的运输标志。 4.供应商负责将货物运输并卸载到采购人指定地点（含上楼）。
4 | ▲ | 培训 | 供应商应提供现场培训的完整计划和方案，培训内容包括仪器的操作、日常维修、简单故障的识别及排除等，确保采购人用户经培训后能正常操作、维护仪器，能在售后的支持下识别及排除部分故障，培训时长不少于1天。
5 | ▲ | 计量/检定服务 | 供应商在安装调试完成后，负责提供第三方计量/检定服务，计量/检定证书地址应为货物安装地址，使用单位应为“汕尾海关综合技术服务中心”。 计量/检定参数和要求： 工业分析仪：参照JJG1140《工业分析仪检定规程》计量； 紫外可见分光光度计：按照JJG 178《紫外、可见、近红外分光光度计检定规程》检定； 马弗炉：815℃±10℃、900℃±5℃计量。
工业分析仪
说明： 1.参数性质为“▲”的条款为重要技术参数，响应每条3得分，未响应的不得分； 2.参数性质为空白的条款为一般技术参数，响应每条1得分，未响应的不得分； 3.所有技术参数，供应商均应提交相应仪器的响应表和佐证材料并在响应表中标明对应佐证材料在投标文件中的页码，佐证材料应能够证明投标仪器仪器的响应情况，不能证明的视作未响应。
序号 | 参数性质 | 条款说明 | 要求明细及参数要求 | 响应参数条款/条款 | 要求的 佐证材料 | 相应条款或附件/佐证材料（如有）的页码 | 响应情况声明 | 备注
6 | ▲ | — | 仪器自带操作界面，可以允许实验人员在不移动的情况下完成加样、读数、确认等步骤；测试样品数：一次加样数≥24个。 | （填写投标仪器的响应参数/条款，下同） | 产品手册或产品说明书等材料，并且提供产品开机状态下的实机照片（局部照片可），照片应能清晰显示界面部分的结构，包括文字。 | （填写佐证材料名称及页码，下同） | （填写“响应”或“未响应”，下同）
7 | ▲ | — | 自动打开和关闭炉盖，无需手动操作，并可设置试验结束后自动打开炉盖降温。 |  | 产品手册或产品说明书等材料。
8 | ▲ | — | 数据管理生成质控图，试验过程中的检测结果、坩埚重量、样品重量、检查性干燥残重、温度变化曲线、过程日志等均有记录，并可导出至数字控制终端上的本地PDF文件。 |  | 产品手册或产品说明书等材料。
9 | ▲ | — | 仪器自带显示屏，可实时显示炉内温度、天平称量读数、样品名称、坩埚位置编号等信息。 |  | 产品手册或产品说明书等材料，并且提供产品开机状态下的实机照片（局部照片可），照片应能清晰显示显示屏部分，包括显示文字。
10 | — | — | 备用水灰坩埚不少于15个，备用称量连杆1根。 |  | 投标货物清单或清单详表等投标资料。
紫外可见分光光度计
说明： 1.参数性质为“▲”的条款为重要技术参数，响应每条3得分，未响应的不得分； 2.参数性质为空白的条款为一般技术参数，响应每条1得分，未响应的不得分； 3.所有技术参数，供应商均应提交相应仪器的响应表和佐证材料并在响应表中标明对应佐证材料在投标文件中的页码，佐证材料应能够证明投标仪器仪器的响应情况，不能证明的视作未响应。
序号 | 参数性质 | 条款说明 | 要求明细及参数要求 | 响应参数条款/条款 | 要求的 佐证材料 | 相应条款或附件/佐证材料（如有）的页码 | 响应情况声明 | 备注
11 | ▲ | — | 基线校正：软件自动校正（电源启动时，自动存储备份的基线，可以再校正）。 | （填写投标仪器的响应参数/条款，下同） | 产品手册或产品说明书等材料。 | （填写佐证材料名称及页码，下同） | （填写“响应”或“未响应”，下同）
12 | ▲ | — | 测光类型: 吸光度（Abs），透射率（%），反射率（%），能量（E）； 光学系统: 双光束； 分光器/单色器：切尔尼-特纳（Czerny-Turner）型。 |  | 产品手册或产品说明书等材料。
13 | ▲ | — | 软件控制自动化检测，自动光谱评价，自动计算浓度，检测结果和谱图等均有记录，并可导出至数字控制终端上的本地PDF文件； 可自动绘制以含量为横坐标，吸光度为纵坐标的工作曲线，并能自动将样品吸光度带入工作曲线算出样品含量。 |  | 产品手册或产品说明书等材料。
14 | — | — | 光源：卤素灯或钨灯、氘灯；检测器：光电倍增管或光二极管。 |  | 产品手册或产品说明书等材料。
15 | — | — | 波长扫描速度: 波长移动速度≥14000nm/min，最大扫描速度4000nm/min。波长设定：扫描开始波长和扫描结束能够以1nm单位设置，其它为0.1nm单位。 |  | 产品手册或产品说明书等材料。
马弗炉
说明： 1.参数性质为“▲”的条款为重要技术参数，响应每条3得分，未响应的不得分； 2.所有技术参数，供应商均应提交相应仪器的响应表和佐证材料并在响应表中标明对应佐证材料在投标文件中的页码，佐证材料应能够证明投标仪器仪器的响应情况，不能证明的视作未响应。
序号 | 参数性质 | 条款说明 | 要求明细及参数要求 | 响应参数条款/条款 | 要求的 佐证材料 | 相应条款或附件/佐证材料（如有）的页码 | 响应情况声明 | 备注
16 | ▲ | — | 仪器自带控制面板和显示屏，可直接进行操作并查看仪器状态；仪器智能控制，具备慢灰、快灰、挥发分标准测试流程并可增加自定义测试流程，启动后自动运行测试流程；具有漏电、过流、超温等保护功能，并有声光报警装置和功能。 | （填写投标仪器的响应参数/条款，下同） | 产品手册或产品说明书等材料，并且提供产品开机状态下的实机照片（局部照片可），照片应能清晰显示控制面板和显示屏，包括文字。 | （填写佐证材料名称及页码，下同） | （填写“响应”或“未响应”，下同）
17 | ▲ | — | 仪器可在内部记录测试项目、样品编号、样重、温升时间、各时点温度、炉门状态等日志信息，并可通过标准网络接口导出。 |  | 产品手册或产品说明书等材料。
18 | ▲ | — | 炉门设有电子锁，实验过程中炉门自动锁定，防止开启炉门影响实验结果；能强行中止系统并报警提示，防止人为因素干扰测试结果。 |  | 产品手册或产品说明书等材料。